## 响应文件
沙坪坝区陈家桥医院 远程心电图机 报价表
公司名称：（盖章）
要求事项 | 内 容 | 响应情况 | 备注
资格要求 | 参与竞标医疗器械的企业,应提供以下资格证明文件： |  | 提供相关证件复印件
1、所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。 2、投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。 3、所投产品有效的《医疗器械注册证》。 4、所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告（进口产品除外）。 5、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。
设备要求 | 1.设备名称及数量：远程心电图机，1台，需连接我院现使用的北京麦迪克斯科技有限公司的麦迪克斯系统。 2.设备配置：详见设备配置响应表
质量标准 | 按国家相关标准执行
质 保 期 | 质保期不少于12个月。
验 收 | 由业主组织验收：
1.按照本项目的技术参数及要求进行验收，买卖双方认可后签字。
2.验收中出现无法满足招标文件的，此次中标将自动作废。
工 期 | 成交后5个工作日内交货。
售后服务 | 质量保证期服务要求：
电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
现场响应：采购人遇到设备使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时做出响应，24小时之内上门服务。
付款方式 | 成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具发票，采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满后无息支付合同总额5%。
其他要求 | 1. 本项目报价包含：货物费、运输费、安装调试费等验收合格前的所有费用。
2．知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
3. 不另计费不接受联合体投标。
4. 本项目不拆分。
文件递交方式 | 各投标公司在本询价表发出3日内，将单位执照复印件及本询价文件的响应内容完善后盖章，正本1份，副本1份，纸质件现场提交或邮寄至：重庆市沙坪坝区陈家桥医院采购管理办公室 朱老师 收 电话： 023-61500030。
本项目限价：人民币20500元
本项目报价： 元 大写：
投标人信息：（盖公章）
投标人地址：
投标联系人：
投标人联系电话：

## 设备配置响应表
设备配置响应表
设备名称数量： 远程心电图机， 1台
参数要求 | 响应情况 | 备注
1、产品配置（1套） 蓝牙采集放大器、 12导联线、吸球、夹子、 平板电脑：尺寸≥10.1寸 配套台车 1台
2、技术参数
2.1设备主机重量＜1kg，标配可移动台车，适应于出诊、床旁移动心电采集等多种临床应用场景
2.2操作软件支持Android系统，必须为嵌入式软件应用，设备体积小巧轻便，主要用于出诊、床旁，支持多点触控操作
2.3具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入
2.4支持12/15/16导同步采集、同屏显示
2.5具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测
2.6支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式
2.7 支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机
2.8支持心电采集放大器和平板电脑采用蓝牙无线连接，方便临床使用
2.9 支持VCG（空间向量心电图）功能、支持TVCG（时间向量心电图）功能、支持心室晚电位（VLP）功能，支持心率变异(HRV)功能
2.10平板电脑参数：运行内存：≥3.0GB、存储：≥32GB、屏幕：≥10.1寸、分辨率：≥1280x800、支持WIFI、4G
2.11该设备需与医院现有心电信息管理系统无缝集成，并保证原始数据传输准确、无误，涉及的接口费用，由成交人承担。（提供相关承诺函）
2.12输入阻抗：≥5MΩ
2,13输入回路电流：≤0.1μA
2.14噪声：≤15μVp-p
2.15共模抑制比：≥89dB
2.16时间常数：≥3.2s
2.17耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%
2.18 A/D转换：24bit
2.19 定标电压：1mV±5%
2.20 标准灵敏度：10mm/mV+5%
2.21 灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%
2.22走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%
2.23抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波
2.24工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB
投标人信息：（盖公章）
投标人地址：
投标联系人：
投标人联系电话：