| 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备维修 询价采购表 |  |  |  |  |
| 投标公司名称：（盖章） |  |  |  |  |
| 维修设备名称、品牌、型号 |  | 锐科悬吊DRX Innovation擎天 维修 |  |  |
| 当前故障描述 |  | 高条件曝光图像灰白，故障提示高压发生器故障。 经初步检查该故障为DR高压发生器球管损坏导致，目前该设备球管已满负荷运行近8年，在此之前无球管故障，经咨询专业公司及现场查看该机型球管为专用进口球管，无替代球管。 |  |  |
| 序号 | 维修内容 |  |  | 响应情况 |
| 维修要求 | 1.更换本机器配套使用的东芝电子生产的 X射线管组件（旋转阳极） 型号：E7252X 至设备可以正常使用 2.供应商具有医疗器械、耗材的销售及维修的营业执照。 3.更换配件具有产品合格证书。 4.维修时间需由中标公司收到中标结果之日起10日内完成维修。 5.质保期1年。质保期内因配件质量问题出现设备故障，投标人负责免费维保。 6.验收以维修后设备故障提示消失，设备可正常使用，采购人签字确认为标准。 7.付款时中标公司需提供经采购人验收合格签字的验收单，并提供正规发票。采购人根据项目实施情况在项目验收合格之日起60日内支付合同总额的95%。质保期满后无息支付合同总额5%。 |  |  |  |
| 配件参数 | X射线管组件（旋转阳极） 型号：E7252X 详见附件 配件参数 |  |  |  |
| 投标要求 | 1.投标总额不得超过90000元。投标价不得超过限价，否则无效投标 |  |  |  |
|  | 2.投标报价包含配件、人工、运输、安装、调试、税费等全部费用。 |  |  |  |
|  | A、营业执照复印件. B、税务登记证复印件. C、法定代表人授权书. D、维修要求中要求的资质证书复印件、配件图片、说明书复印件、合格证等相关资料. E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。. F、诚信声明书. G、技术及商务参数响应对照表、报价表. 获取文件时间：2025 年 3 月31日 -2025 年 4 月 2 日. 投标截止时间：2025 年 4 月 2 日 北京时间16:00. 开标时间：2025 年 4 月 2 日16: 30（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示与院内官网。）. 各投标公司将单位执照复印件及本询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件密封后，在投标截止时间前送交医院采购管理办公室。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）. |
| 项目报价（元） |  |  |  |  |
| 联系人：朱老师 |  |  | 投标联系人： |  |
| 联系电话：023-61500030 |  |  | 投标人联系电话： |  |
| 地址：重庆市沙坪坝区陈家桥街道陈东路17号 |  |  | 投标人地址： |  |
| 医院发表日期： 年 月 日 |  |  | 投标日期： 年 月 日 |  |

附件：参数要求

锐珂E7252X球管参数

IEC 分类  I 级 B 型

电气：

电路（中性点接地）：.三相全波整流交流电

X-射线管的工作电压：

照相： 最大 50 ～ 150 kV

透视： 最大 50 ～ 125 kV

焦点：

大焦点：1.2 mm

小焦点 ：0.6 mm 输入能量：

大焦点（180Hz, 0.1 秒时）：75 kW

小焦点（180Hz, 0.1 秒时）：27 kW

发动机额定值：

XS-AL

| 状态 | 起动 |  | 运行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 （Hz） | 180 2) | 60 | 180 2) | 60 |
| 输入功率 （W） | 1100 | 910 | 83 | 83 |
| 电压 （V） | 220 | 130 | 60 | 40 |
| 电流 （A） | 5.7 | 7.8 | 1.6 | 2.3 |
| 最小增速 1) （s） | 1.2 | 0.8 | - | - |
| 电容器 (μF） | 6 | 44 | 6 | 44 |
| 最小制动时间 2（s） | 3 / 90 V (DC) |  |  |  |

定子阻抗

公共端-主线圈之间的电阻值 ：9.4 Ω

公共端-辅助线圈之间的电阻值 ：28.3

| 状态 | 起动 |  | 运行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 （Hz） | 180 3) | 50/60 | 180 3) | 50/60 |
| 输入功率 （W） | 2300 | 1450 | 300 | 80 |
| 电压 （V） | 460 | 240 | 130 | 58 |
| 电流 （A） | 5.4 | 6.5 | 2.0 | 1.5 |
| 最小增速 1) （s） | 1.0 | 0.6 | - | - |
| 电容器 (μF） | 3 | 24 | 3 | 24 |
| 最小制动时间 2) （s） | 1.5 / 90 V (DC) 3) |  |  |  |

XS-R

定子阻抗

公共端-主线圈之间的电阻值 ： 27.5 Ω

公共端-辅助线圈之间的电阻值：58.0 Ω

| 阳极速率： 50Hz ：2700 |  | min-1 | Min. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 60Hz ：3200 | min-1 | Min. |
|  | 180Hz ：9700 | min-1 | Min. |

管套与低压端子间电阻 ：2 MΩ Min.

正常使用时管容器的温度范围：16 ～ 75 ℃

机械：

总长度 ：476 mm

最大直径 ：152.4 mm

椎靶

靶盘：角度靶盘

角度：  旋转阳极12度

直径 ：74 mm

成分 ： 表面为铹-钨的钼靶

永久滤过 ：0.9 mm Al / 75 kV  IEC60522 / 2003

辐射保护（符合 IEC60407 的要求）

泄露技术参数 ：150 kV  3.4 mA

X-射线覆盖度 ： 在 SID 835 mm 时为 354 × 354 mm

重量（大约） ：18 kg

高压端子 ： 符合 IEC60526 的要求

冷却方法： 自然冷却或强制风冷却

管套型号

E7252X： XH-106V

| 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 医用设备、耗材、配件《报价表》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 竞标单位 | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |  |