## 询价采购表
沙坪坝区陈家桥医院 2台X射线机技术维保服务 询价表
公司名称：
项目 名称 | 服务需求 |  | 需求内容 | 限价（元） | 报价（元） | 响应参数（是/否） | 备注
2台X射线机技术维保服务 | 资质条件要求 |  | 参与竞标的企业,应提供以下资格证明文件： 1．投标供应商具有有效的《营业执照》。 2．投标供应商具有有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》。 3．供应商参加投标时应当具备下列条件（提供承诺函）： 3.1 具有独立承担民事责任的能力； 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 3.6 法律、行政法规规定的其他条件。 | 40000
| 技术规格、参数、数量及要求 | 服务范围、服务内容及要求 | ※（一）服务范围： 2台X射线机技术维保：安健数字化乳腺X射线机一台（型号：DM156A）和安健数字化透视摄影X射线机一台（型号：DTP571） ※（二）服务内容及要求： 服务内容：设备技术保。 服务要求： 1.提供全年24小时服务专线电话，提供快速诊断和技术支持服务； ※2.收到医院设备故障电话，要求工程师1小时内电话响应，若电话指导不能解决故障，工程师48小时内到达现场维修； ※3.维保服务期内，对入保设备每年提供至少4次标准的定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查；全年共计4次检测报告。 4.供应商需根据本次定期维护保养时间内产生的维修保养情况，提供设备状况报告，并拟定下一步的服务计划，同时根据医院要求整改； ※5.保证机器开机率不低于95% ，计算公式如下：开机保证天数=365天×95%，即每年停机时间不超过18天（每超过一天维保服务顺延三天）； ※6.如有配件损坏，配件费用由医院承担，供应商需低于官方报价8折优惠供应（2000元以内配件由中标供应商承担费用）。
| 商务要求 | 服务期、地点及验收方式 | ※（一）服务期：签订合同后之日起一年。签订合同后10个工作日内完成首次维保服务，并出具检测报告。 （二）服务地点：重庆市沙坪坝区陈家桥医院放射科。 （三）验收方式：按照本项目的技术服务要求进行验收。
|  | 项目人员要求 | 为本项目提供具备服务能力的工程师
|  | 报价要求 | 1.本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。 2.本项目为包干价项目，响应供应商的报价须包含：人工费、差旅费、税费等费用。 3.因中标人自身原因造成漏报、少报皆由中标人自行承担责任，采购人不再补偿。
|  | 付款方式 | 签订合同后，收到供应商开具的发票后30个工作日转账支付给供应商指定账号合同款的90%，合同期满后转账支付合同款的10%。
|  | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
|  | 其他 | 不接受联合体投标。
请各投标公司将单位执照、法人身份证复印件，相关资质证明复印件，随同填好此表，并盖章，于询价表发出3日内送到医院采购管理办公室。
“※”项目为必须响应项目。 未尽事项，可另附表格或材料。
| 竞标文件 | A、营业执照复印件
B、税务登记证复印件
C、法定代表人授权书
D、主要资格要求中要求的资质证书复印件
E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。
F、诚信声明书
G、技术及商务参数响应对照表、报价表
| 投标、开标 说明 | 获取文件时间：2025 年 3 月31日 -2025 年 4 月 2 日16:30
投标截止时间：2025 年 4 月 2 日 北京时间16:30
开标时间：2025 年 4 月 2 日16:50（评标为医院内部评标，无需投标供应商参加，评标结果会电话通知及公示与院内官网。）
各投标公司将单位执照复印件及本询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件密封后，在投标截止时间前送交医院采购管理办公室。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）